Общество с ограниченной ответственностью

НТЦ «ГеоСКАТ»

|  | - УТВЕРЖДАЮ - Директор ООО НТЦ «ГеоСКАТ» _______________К. К. Лауфер - « 17 » мая 2017 г. |
| --- | --- |

МЕТРОЛОГИЯ

- Руководство пользователя

2017

Содержание

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| 1 описание | 4 |
| 1.1 Назначение | 4 |
| 1.2 Принип работы | 4 |
| 2 Использование по назначению | 5 |
| 2.1 Использование | 5 |
| 2.1.1 Установка и запуск | 5 |
| 2.1.2 Регистрация данных | 7 |
| 2.1.3 Расчет коэффициентов | 8 |

Введение

Настоящее руководство пользователя, предназначено для ознакомления с принципом действия программы регистрации и расчета коэффициентов. Руководство содержит описание, принцип работы, а также другие сведения, необходимые для полного использования ее возможностей.

Изготовитель: Россия, ООО НТЦ «ГЕОСКАТ»

Почтовый адрес: 625017, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 18, строение 26,  А19

www.geoskat.ru	e-mail:geoskat@mail.ru

1 Описание

1.1 Назначение

1.1.1 Программа предназначена для калибровки каналов температуры, давления и резистивиметра, если такой канал имеется в соответсвующем приборе. Производится замер данных с прибора и запись в протокол метрологических испытаний калибровки и поверки, расчет индивидуальных коэффициентов.

1.1.2 Регистрация данных может проводиться практически с любого геофизического скважинного прибора производства ООО НТЦ «ГЕОСКАТ», а также с аппаратуры других производителей,  использующей формат передачи данных КСАТ,

1.1.3 Приборы, в руководстве по эксплуатации которых указана необходимость использования УПР3, следует подключать через данное устройство. УПР3 позволяет считывать данные с прибора.

1.2 Принцип работы

1.2.1 Программа представляет собой документ Microsoft Excel c макросами написанными на Visual Basic, со встроенными подпрограмми для регистрации и расчета коэфициентов.

1.2.2   Каждому типу прибора соответсвует определенный набор листов в документ Microsoft Excel. Ниже представлены все возможные листы и их описание.

Общий для всех приборов первый лист «ТМ1» - протокол метрологических испытаний с двумя таблицами:

- КАЛИБРОВКА КАНАЛА ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ

- ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОКАЗАНИЯ  КАНАЛОВ

Общий для всех приборов второй лист «ТМ2» - протокол метрологических испытаний с двумя таблицами:

- ПОВЕРКА КАНАЛА ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ

- ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОКАЗАНИЯ  КАНАЛОВ

Лист «УЭП» - протокол калибровки канала удельной электрической проводимости (УЭП).

Лист «УЭПиВл» - протокол поверки канала удельной электрической проводимости (УЭП), определние коэффициента преобразования канала индикации содержания воды в нефти.

Лист «Вл» - определние коэффициента преобразования канала индикации содержания воды в нефти.

Лист «ГК» - протокол калибровки канала измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения.

Лист «Расчет» - расчет и вывод коэффициентов.

2 Использование по назначению

2.1 Использование

В данном руководстве указанны общие принципы работы программы и ее установка.

Для работы программы требуется операционная система Windows XP, 7.0, 8.1, 10,   наличие Microsoft Excel  версии 2003 или выше  и .NET Framework 4.0. При первом запуске программы  необходиммые для работы дополнительные файлы  установятся в папку «Temp».

Программное обеспечение может пересылаться электронной почтой или скачиваться с интернет-сайта www.geoskat.ru.

2.1.1 Установка и запуск

Для запуска откройте документ Microsoft Exel с требующимся для работы наименование прибора.

При первом запуске необходимо подождать пока все подпрограммы и дополнительные файлы установяться в папку «Temp». Расположение папки «Temp» можно узнать, зайдя в свойства компьютера->дополнительные параметры системы. В вкладке «доплниетельно» выбираем «переменные среды».

В значении переменной с наименнованием «TEMP» указан адрес папки.

Для правильной работы необходимо разрешить макросы.

2.1.2 Регистрация данных

Чтобы начать регистрацию данных требуется нажать кнопку «Регистация» (Лист ТМ1). Выбрать соответсвующий COM порт и нажать кнопку «Open».

Ддя того чтобы отобразить данные с прибора нужно нажать кнопку «Ь» на клавиатуре. В окне «PLT» будут отображаться текущие данные с прибора.

Запись данных осуществляется двойным щелчок по соответсвующей ячейке.

2.1.3 Расчет коэффициентов

Для того чтобы расчитать коэффициенты давления требуется нажать кнопку «Расчет коэффициентов давления» (Лист «Расчет») . Если требуемые для расчета поля не заполнены появиться предупреждение.

Аналогично для расчета коэфициентов температуры и резистивиметра.

Преобразование данных с прибора производиться по следующим формулам:

P = N*A – B, где P – давление, N – данные с прибора(код).

T = N*A – B, гдеT – температура, N – данные с прибора(код).

А и В – коэффициэнты преобразования для температуры и давления соответсвенно.

На листе «ТМ2» - поверка канала температуры и давления - по двойному щелчку записываются сразу пересчитанные данные, в отличии от листа «ТМ1».

По нажатию кнопки «Обнулить коэффициенты» записываются единичные коэф.

Что бы сохранить коэффициенты нужно нажать соответсвующую кнопку.