Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом действия и устройством аппаратуры радиоактивного каротажа  комплексной КСАТ-РК7К.76-150/90 (далее - аппаратура) и содержит описание его технических характеристик, конструкции, электрической схемы, правила обращения, содержание всех основных работ, проводимых с аппаратурой и его составными частями в период эксплуатации, начиная со времени получения аппаратуры потребителем, а также другие сведения, необходимые для полного использования его технических возможностей и правильной эксплуатации.

Руководство по эксплуатации содержит в виде приложений методики калибровки измерительных каналов и методики проверки индикаторных каналов, а также принципиальную электрическую схему и сборочные чертежи плат, необходимые для технического обслуживания и ремонта.

Текстовая часть руководства с электрической схемой и сборочными чертежами плат содержится в альбоме № 1, а методики калибровки и методики проверки - в альбоме № 2. Эксплуатация, ремонт, настройка и калибровка аппаратуры должны производиться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации с соблюдением "Правил безопасности в нефтяной промышленности", утвержденных Госгортехнадзором России от 9 апреля 1999 г., и "Правил эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Главгосэнергонадзором от 31.03.92 г.

Меры безопасности при эксплуатации и калибровке дозиметрических скважинных аппаратуры должны соответствовать требованиям норм радиационной безопасности НРБ-99 и требованиям, изложенным в МИ178887.

| Лица, постоянно работающие, или временно привлекаемые к работам с источниками ионизирующего излучения, должны иметь допуск к работе с источниками ионизирующих излучений (категория "А") и должны руководствоваться действующими санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99. Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

Аппаратура транспортабельна в обычных условиях, не носит элементов пожаро - и взрывоопасности, не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.

В связи с тем, что аппаратура эксплуатируется в комплексе с наземной регистрирующей аппаратурой, необходимо дополнительно руководствоваться ее технической документацией.

Принятые в руководстве по эксплуатации сокращения приведены в таблице 1:

Таблица 1

| Принятое сокращение | Полное наименование |
| --- | --- |
| АЦП | Аналого-цифровой преобразователь |
| МЭД | Мощность экспозиционной дозы |
| ФЭУ | Фотоэлектронный умножитель |
| лог.0 | Состояние логического нуля |
| лог.1 | Состояние логической единицы |
| ГК | Гамма канал |
| НГК | Нейтронный гамма канал |
| ННК | Нейтрон-нейтронный канал |

ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1 Назначение

1.1 Аппаратура радиоактивного каротажа комплексная КСАТ-РК7К.76-150/90 (далее – аппаратура) предназначена для геофизических исследований при контроле разработки нефтяных и газовых месторождений с целью оценки технического состояния эксплуатационных скважин.

1.2 Область применения аппаратуры:

- измерение водонасыщенной пористости горных пород;

- выделение газожидкостного и водонефтяного контакта;

- литологическое расчленение разреза;

- измерение температуры;

- определение температурных аномалий;

- измерение давления;

- измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения горных пород;

- определение интервалов притока флюида в скважину;

- определение положения муфтовых соединений насосно-компрессорных и обсадных труб;

- определение интервалов перфорации;

- привязка измеряемых параметров по глубине.

| 1.3 Аппаратура предназначена для работы в составе геофизической лаборатории и каротажного подъемника ПКС-5 ГОСТ 25785, оборудованного одножильным геофизическим кабелем длиной до 5000 м или аналогичным вышеуказанным. Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

1.4 Аппаратура обеспечивает весь комплекс исследования за один спуско-подъем путем одновременной регистрации контролируемых параметров и передачи информации в цифровом коде (КСАТ) через одножильный кабель.

### Параметры аппаратуры и их значения приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.

| #### Номер канала | #### Наименование параметра |  | Диапазон | ## Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 03 | ##### Температура внутри корпуса аппаратуры, С ##### Номер прибора (чередование) |  | 0…+150 | 1,5 |
| ##### 04 | ##### Кажущееся значение водонасыщенной пористости НГК, % |  | 1...40 |  |
| ##### 05 | ##### Кажущееся значение водонасыщенной пористости ННК, % |  | 1...40 | - |
| ##### 06 | ##### Водонасыщенная пористость НГК, % |  | 1...40 | 4,2+2,3[40/(Кп-1)] |
| ##### 08 | ##### Температура, С |  | -10…+150 | 0,8 |
| ##### 09 | ##### Давление, МПа |  | 0…90 | 0,3 |
| ##### 11 | ##### Малый зонд | ##### Водонасыщенная пористость ННК, % | ##### 1...40 | 4,2+2,3[40/(Кп-1)] |
| ##### 12 | ##### Большой зонд |  |  |  |
| ##### 13 | ##### Локатор муфт, сигнал/шум |  | 5 / 1 | - |
| ##### 15 | ##### МЭД гамма-излучения, мкР/ч |  | 1…100 | 10% |

1.5 В качестве источника используется закрытый плутоний бериллиевый источник быстрых нейтронов типа ИБН-8-5 ТУ 95.504-83 с потоком 1107 нейтронов в секунду и средней энергией 800ФДж (5 МэВ).

1.6 Условия эксплуатации:

- Диапазон рабочих температур от минус 10 до +150С.

- Максимальное рабочее давление 90 МПа.

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

2 Технические характеристики

2.1 Передача данных с каналов аппаратуры происходит в двоичном коде с фазоразностной модуляцией с повторением каждого сообщения (формат КСАТ).

Двадцать бит информации составляют четыре бита адреса (А0 … А3), пятнадцать измерительных (D0 … D14) и последний – «лог. 0». Длина одного сообщения 2,625 мс.

Используются все каналы от 00 до 15.

Сообщения с аппаратуры передается поканально и повременно. Пример кодирования и модуляции приведены на рисунке 2.1.

СТРУКТУРА СООБЩЕНИЙ

D14  «лог.0»		А0       А1         А2         А3          D0          D1

КОДИРОВАНИЕ (Ai, Di –«лог. 0»)

КОДИРОВАНИЕ (Ai, Di –«лог. 1»)

МОДУЛЯЦИЯ (Ai, Di –«лог. 0»)

МОДУЛЯЦИЯ (Ai, Di –«лог. 1»)

Рисунок 2.1

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

2.2 Канал измерения температуры внутри корпуса

2.2.1 Номер канала 03.

2.2.2 Диапазон измерения от 0 до +150 С.

2.2.3 Номинальная функция преобразования Твк, C:

Tвк = Кtвк  N,                                                            (2.1)

где Кtвк = 0,1C - коэффициент преобразования (номинальная цена единицы наименьшего разряда двоичного кода);

N - текущее значение двоичного кода.

2.2.4 Основная абсолютная погрешность 1,5 С.

2.2.5 Номер аппаратуры передается поочередно с температурой внутри корпуса аппаратуры.

2.3 Канал измерения кажущегося значения водонасыщенной пористости горных пород НГК

2.3.1 Номер канала 04

2.3.2 Диапазон измерения от 1 до 40 %;

2.3.3 Расчет значений кажущейся водонасыщенной пористости производится по формулам обсчета  водонасыщенной пористости с использованием данных с канала водонасыщенной пористости НГК (06) по данным калибровки завода изготовителя без учета влияющих значений. Изменение алгоритма расчета и данных калибровки по данному каналу можно производить только на заводе изготовителе.

2.4 Канал измерения кажущегося значения водонасыщенной пористости горных пород ННК

2.4.1 Номер канала 05

2.4.2 Диапазон измерения от 1 до 40 %;

2.4.3 Расчет значений кажущейся водонасыщенной пористости производится по формулам обсчета  водонасыщенной пористости с использованием данных с каналов малого зонда (11) и большого зонда (12) по данным калибровки завода изготовителя без учета влияющих значений. Изменение алгоритма расчета и данных калибровки по данному каналу можно производить только на заводе изготовителе.

2.5 Канал измерения коэффициента водонасыщенной пористости горных пород НГК

2.5.1 Номер канала 06.

2.5.2  Диапазон измерения от 1 до 40 %.

| 2.5.3 Индивидуальная функция преобразования: Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

Kп = A22 + A1 + A0,	(2.2)

где Kп – коэффициент водонасыщенной пористости, %;

Ai – коэффициенты, %;

 = N / NВ – показания аппаратуры по каналу, выраженные в условных единицах;

N – текущие значения двоичного кода аппаратуры, зарегистрированное в исследуемой среде;

NВ – показания аппаратуры по каналу, зарегистрированное в воде.

2.5.4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности в зависимости от значения водонасыщенной пористости определяется по формуле:

0(Kп) = 4,2 + 2,3 (40 / Kп –1),	(2.3)

где 0(Kп) – предел допускаемой основной относительной погрешности, %;

Kп – значение коэффициента водонасыщенной пористости, %.

2.5.5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды,  5 %.

2.6 Канал измерения температуры

2.6.1 Номер канала 08.

2.6.2 Диапазон измерения от минус 10 до +150 С.

2.6.3 Номинальная функция преобразования Т, C:

T = Кt  N - 10,                                                            (2.4)

где Кt = 0,005C - коэффициент преобразования (номинальная цена единицы наименьшего разряда двоичного кода);

N - текущее значение двоичного кода.

2.6.4 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности 0,8 C.

2.6.5 Показатель тепловой инерции, определенный в воде, не более 1,5 с.

2.7 Канал измерения давления

2.7.1 Номер канала 09.

2.7.2 Диапазон измерения от 0 до 90 МПа.

2.7.3 Номинальная функция преобразования Р, МПа:

P = KP(N - 2000),                                                       (2.5)

где  KP = 0,004 МПа - коэффициент преобразования (номинальная цена единицы наименьшего разряда двоичного кода);

N - текущее значение двоичного кода.

2.7.4 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды,  0,3 МПа.

2.8 Каналы измерения коэффициента водонасыщенной пористости горных пород ННК

2.8.1 Номер канала:

- малый зонд 11;

- большой зонд 12.

2.8.2  Диапазон измерения от 1 до 40 %.

2.7.3 Индивидуальная функция преобразования:

Kп = A22 + A1 + A0,	(2.6)

где Kп – коэффициент водонасыщенной пористости, %;

Ai – коэффициенты, %;

|  = (NМ / NБ)  (NБВ / NМВ) – показания аппаратуры по каналам ННКМ и ННКБ, выраженные в условных единицах; Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

NМ, NБ – текущие значения двоичного кода аппаратуры по каналам, зарегистрированные в исследуемой среде;

NБВ, NМВ – показания аппаратуры по каналам малого и большого зондов, зарегистрированные в воде.

2.8.4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности в зависимости от значения водонасыщенной пористости определяется по формуле:

0(Kп) = 4,2 + 2,3 (40 / Kп –1),	(2.7)

где 0(Kп) – предел допускаемой основной относительной погрешности, %;

Kп – значение коэффициента водонасыщенной пористости, %.

2.8.5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды,  5 %.

2.9 Канал локатора муфт

2.9.1 Номер канала 13.

2.9.2 Показания датчика локатора муфт в режиме стоянки должны быть не менее 100 единиц цифрового кода.

2.9.3 Отношение амплитуды выходного сигнала локатора муфт в режиме движения к сигналу в режиме стоянки, не менее 5:1.

2.9.4 Отношение амплитуды выходного сигнала локатора муфт на муфте обсадной колонны к сигналу фона неперфорированной трубы, не менее 5:1.

2.10 Канал измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения

2.10.1 Номер канала 15.

2.10.2 Диапазон измерения от 7,1710-14 до 71710-14 А/кг (1...100 мкР/ч).

2.10.3 Индивидуальная статическая функция преобразования ЈГК, А/кг

ЈГК = KJ  N,                                                        (2.8)

где  KJ - индивидуальный коэффициент преобразования, который должен быть не менее 0,110-14 А/кг (0,014 мкР/ч) (номинальная цена единицы наименьшего разряда двоичного кода);

N - текущее значение двоичного кода.

Примечание. Значение индивидуального коэффициента преобразования заносится в паспорт аппаратуры.

2.10.4 Пределы допускаемой основной относительной погрешности  10 %.

2.10.5 Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды,  10 %.

2.11 Мощность, потребляемая аппаратурой, составляет не более 10 Вт.

2.12 Питание аппаратуры осуществляется постоянным током положительной полярности 180 мА.

2.13 Наименование, номера каналов и точки записи аппаратуры приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Номер канала | Наименование канала |  | Точка записи, м (расстояние от головки аппаратуры) |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 Подп. и дата. Инв. № дубл.. Взам. Инв. №. Подп. и дата. Инв. № подл.. | Температура внутри корпуса аппаратуры |  | 1,05 |
| ##### 06 | Водонасыщенная пористость НГК |  | 1,78 |
| ##### 08 | Измерение температуры |  | 0,17 |
| ##### 09 | Измерение давления |  | 0,22 |
| ##### 11 | Водонасыщенная пористость ННК | Малый зонд | 2,11 |
| ##### 12 |  | Большой зонд | 1,89 |
| ##### 13 | Локатор муфт |  | 1,15 |
| ##### 15 | Гамма-канал |  | 0,49 |

2.14 Габаритные размеры:

диаметр  (76-0,62) мм;

длина без кабельного наконечника не более  2518 мм.

2.15 Масса не более 25 кг.

2.16 Время установления рабочего режима аппаратуры не более 5 мин после его включения.

2.17 Время непрерывной работы аппаратуры не более 8 часов.

- Состав

3.1 Аппаратура выполнена в виде герметичного блока (приложение А) и состоит из следующих узлов:

1) головка приборная (поз. 1), выполненная в виде фонаря с датчиками температуры и давления, присоединяющаяся к блоку шасси электронному;

2) блок шасси электронный, состоящий из:

а) шасси с электроникой, на котором расположены:

- локатор муфт;

- блок ФЭУ ГК;

- датчики ННК;

- блок ФЭУ НГК;

- платы печатные.

- б) охранный кожух, изготовленный совместно с защитой от нейтронного излучения (поз. 2), с устанавливаемым в нижней части держателем источника (поз. 3).

3.2 Комплект запасных частей состоит из набора резиновых уплотнительных колец и 12 штырей для приборной головки.

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

4 Устройство и работа

4.1 Устройство аппаратуры и взаимодействие его узлов показано на его функциональной схеме, которая приведена на рисунке 4.1.

Модулятор служит для передачи данных в линию ЖК.

Стабилизатор напряжения +20В служит для питания канала ГК, канала НГК и каналов ННК. Из напряжения +20В на стабилизаторах напряжения получается +5В для питания аналоговой части схемы VA и +5В для питания цифровой части схемы VD.

Напряжение +20В служит для получения высокого напряжения на умножителях. Высоковольтные стабилизаторы напряжения следят за изменением тока через делители блока датчиков ГК, НГК и ННК и управляют блоками умножения.

Процессор передачи данных служит для сбора данных с процессора АЦП, сбора данных с процессора ННК.

Процессор передачи данных запрограммирован как жесткий автомат сбора информации и передачи на наземный регистрирующий комплекс в определенной последовательности и определенным количеством посылок по каждому каналу в секунду.

Процессор АЦП служит для измерения частоты с первичного преобразователя канала ГК и канала НГК,  а так же сбором данных с:

- первичного преобразователя локатора муфт;

- датчика температуры;

- первичного преобразователя датчика манометра;

- первичного преобразователя датчика манометра для термокомпенсации манометра;

- измерения температуры внутри корпуса аппаратуры.

| На первичном преобразователе манометра измеряется фактическое значение давления и температурный уход моста датчика давления. Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

Процессор ННК служит для подсчета импульсов с первичных преобразователей большого и малого зонда ННК и передачи полученных данных на процессор передачи данных.

Датчик температуры внутри аппаратуры установлен в корпусе АЦП.

4.2 Работа составных частей

4.2.1 Аппаратура содержит следующие основные узлы (см. электрическую принципиальную схему, приложение Б):

А1 – блок датчиков;

А2 – блок ФЭУ ГК;

А3 – плата ГК;

А4 – блок процессорный;

А5 – локатор муфт;

А6 – плата фильтров;

А7 – плата ННК;

А8 - блок ФЭУ НГК;

А9 – плата НГК.

4.2.2 Блок датчиков А1, с установленными в нем датчиками температуры и давления, выполнен совместно с приборной головкой и соединен с шасси аппаратуры. На шасси установлены все платы и остальные датчики.

Модулятор

Датчик локатора муфт

Датчик температуры

Датчик манометра

Термокомпенсация

манометра

Функциональная схема аппаратуры

Стабилизатор

напряжения

Датчик ГК

(Блок ФЭУ ГК)

П П

Умножитель

Высоковольтный

стабилизатор напряжения

П П

П П

П П

Малый зонд ННК

Большой зонд ННК

Процессор передачи данных

Процессор для работы с АЦП

Процессор ННК

АЦП

П П

П П

Высоковольтный

стабилизатор напряжения

Умножитель

Фильтр

ЖК

Датчик температуры внутренний

Датчик НГК

(Блок ФЭУ НГК)

П П

Умножитель

Высоковольтный

стабилизатор напряжения

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

Рисунок 4.1

4.2.3   Стабилизированный ток питания положительной полярности с жилы геофизического кабеля (ЖК) подается на плату блока процессорного А4. Через диод VD1 и модулятор с транзистором VT1 стабилизированный ток поступает на вход параллельного стабилизатора напряжения VE (+20В), выполненного на усилителе постоянного тока (УПТ) DA2 и транзисторе VT2. Транзисторы VT1 и VT2 установлены на радиаторе. УПТ сравнивает напряжение стабилизации с опорным напряжением VD (+5В) и вырабатывает сигнал ошибки, управляющий током транзистора VT2.

Из стабилизированного напряжения VE (+20В) формируются напряжение VD (+5В)  микросхемой DA4 для питания цифровой части блока процессорного А4 и VА (+5В) микросхемой DA3 для питания аналоговой части блока процессорного А4.

Основной автомат сбора и передачи данных – это микросхема процессора DD1.

Через конденсатор С1, сформированная на делителе напряжения R7 и R8 с вывода (RA4) микросхемы DD1, формируется двухуровневая посылка в формате КСАТ и подается на модулятор VT1.

Для связи процессора на микросхеме DD1 с процессором на микросхемах DD2 используется цифровой интерфейс I2С  по линиям SDA и SCL с синхронизацией по линии SYNC.

| Микросхема АЦП DA5 выполняют аналого-цифровое преобразование входных сигналов с датчиков и измерительных схем. Микросхема DA5 подключена к процессору DD2 по стандартному цифровому интерфейсу SPI. В интерфейсе SPI используются линии АЦП – DOUT, DIN, SCLK с одной стороны и порты ввода-вывода процессора DD2 с другой. SPI интерфейс и протокол связи формируются программно. Перед преобразованием программа процессора по цифровому интерфейсу программирует регистры управления АЦП, в результате, выполняется внутренняя калибровка выбранного канала АЦП, устанавливается цифровой фильтр и необходимый коэффициент усиления. Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

Каналы давления, температуры подключены к дифференциальным входам АЦП микросхемы DA5, а остальные каналы - к квазидифференциальным входам.

В качестве источника опорного напряжения +2,5В для DA5 используется делитель R15, R16.

Резистор R1 датчика температуры В1 включен в измерительный мост, который включает в себя резисторы R17,  R20 и  R21* .

Датчик манометра В2 включен питающей цепью в измерительный мост на резисторах R18*, R19 и R23 c питанием от VA +5 В. Резистор R22* предназначен для изменения первоначального смещения выхода датчика манометра. Используя изменение сопротивления датчика манометра В2 от температуры, измеряется величина изменения по каналу термокомпенсации давления. Величина термокомпенсации давления определяется и передается на регистратор только при градуировке канала давления. После определения коэффициентов термокомпенсации канала давления данные по каналу термокомпенсации используются для расчетов внутри аппаратуры и на регистратор не передаются.

4.2.4 Локатор муфт А5 выполнен на сверхмощных кобальт-самариевых магнитах и установлен на шасси, изготовленное из немагнитной нержавеющей стали. Локатор муфт дифференциальный, пассивного типа.

4.2.5 Блок ФЭУ ГК А2 выполнен в виде разборного узла с установленным детектором В1 и ФЭУ V1 с делителем на резисторах между динодами. Блок ФЭУ ГК А2 установлен между двумя перегородками на пружинах.

4.2.6 Плата ГК А3 установлена в отдельную секцию между перегородками.

К плате ГК А3 подведено только одно питающее напряжение +20В. Для питания микросхем DD1 и DA2 используется стабилизатор напряжения +5В на микросхеме DA1, установленный на плате без радиатора.

Микросхема процессора DD1 выполняет следующие функции:

- импульсный модулятор, нагруженный на полевой транзистор VT2 и трансформатор Т1;

- стабилизатор высоковольтного напряжения.

Из прямоугольных импульсов с генератора на микросхеме процессора DD1, усиленных на полевом транзисторе VT2 и трансформаторе Т1, из постоянного напряжения +20В получается переменное напряжение до 250 В. Выпрямленное и умноженное в 8 раз на диодах VD1…VD8, конденсаторах C10…C17 высокое напряжение через фильтр R16 и C8, С9 подается на анод фотоэлектронного умножителя V1 блока ФЭУ ГК А2.

Стабилизация высокого напряжения осуществляется за счет изменения частоты следования импульса на модуляторе процессора DD1 при сравнивании внутреннего опорного напряжения с напряжением делителя на резисторе R12 и R13*.

Устанавливаемое при настройке напряжение питания обеспечивает работу ФЭУ V1 гамма-канала в области «плато» счетной характеристики.

С анода фотоэлектронного умножителя V1 блока ФЭУ ГК А2 отрицательные импульсы через конденсатор С1 подаются на вход инвертирующего усилителя DA2.1.

| Положительные импульсы с выхода усилителя подаются на вход компаратора DA2.2, где сравниваются с напряжением отсечки, задаваемым делителем R10, R9* из напряжения +5В. При превышении амплитуды импульса напряжения отсечки срабатывает компаратор DA2.2. Усиленный по току на ключе VT1 импульс подается на счетный вход микросхемы процессора DD2 блока процессорного А4. Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

4.2.7 Плата ННК А7 установлена в отдельную секцию между перегородками.

К плате ННК А7 подведено только одно питающее напряжение +20В. Для питания микросхем DD1, DA2 и DA3 используется стабилизатор напряжения +5В на микросхеме DA1, установленный на плате без радиатора.

Микросхема процессора DD1 выполняет следующие функции:

- импульсный модулятор, нагруженный на полевой транзистор VT1 и трансформатор Т1;

- стабилизатор высоковольтного напряжения;

- подсчет количества импульсов по каналу  ННК - малый зонд и ННК - большой зонд;

- передача данных по цифровому интерфейсу I2С  на блок процессорный А4.

Из прямоугольных импульсов с генератора на микросхеме процессора DD1, усиленных на полевом транзисторе VT3 и трансформаторе Т1, из постоянного напряжения +20В получается переменное напряжение до 250В. Выпрямленное и умноженное в 8 раз на диодах VD1…VD8, конденсаторах C18…C25 высокое напряжение через фильтр R27 и C18, С19 подается на плату фильтров А6.

Стабилизация высокого напряжения осуществляется за счет изменения частоты следования импульса на модуляторе процессора DD1 при сравнивании внутреннего опорного напряжения с напряжением делителя на резисторе R24*.

С анода детекторов В1 и В2 через плату фильтров А6 отрицательные импульсы через конденсатор С1, С2 и С3, С4 подаются на вход инвертирующих усилителей DA2.1 и DA3.1.

Положительные импульсы с выхода усилителя подаются на вход компаратора DA2.2, где сравниваются с напряжением отсечки, задаваемым делителем R18, R16* из напряжения +5В.

При превышении амплитуды импульса напряжения отсечки срабатывает компаратор DA2.2. Усиленный по току на ключе VT1 импульс подается на счетный вход микросхемы процессора DD1.

Аналогично положительные импульсы с выхода усилителя подаются на вход компаратора DA3.2, где сравниваются с напряжением отсечки, задаваемым делителем R19, R17* из напряжения +5В.

При превышении амплитуды импульса напряжения отсечки срабатывает компаратор DA3.2. Усиленный по току на ключе VT2 импульс подается на счетный вход микросхемы процессора DD1.

4.2.8 Плата фильтров А6 предназначена для разделения и фильтрации высокого напряжения и съема информации с нейтронных датчиков В1 и В2.

4.2.9 Блок ФЭУ НГК А8 выполнен в виде разборного узла с установленным детектором В1 и ФЭУ V1 с делителем на резисторах между динодами. Блок ФЭУ НГК А8 установлен между двумя перегородками, с одной стороны жесткое крепление – с другой на пружинах.

4.2.10 Плата НГК А9 установлена в отдельную секцию между перегородками.

К плате НГК А9 подведено только одно питающее напряжение +20В. Для питания микросхем DD1 и DA2 используется стабилизатор напряжения +5В на микросхеме DA1, установленный на плате без радиатора.

Микросхема процессора DD1 выполняет следующие функции:

| импульсный модулятор, нагруженный на полевой транзистор VT2 и трансформатор Т1; Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

- стабилизатор высоковольтного напряжения.

Из прямоугольных импульсов с генератора на микросхеме процессора DD1, усиленных на полевом транзисторе VT2 и трансформаторе Т1, из постоянного напряжения +20В получается переменное напряжение до 250В. Выпрямленное и умноженное в 8 раз на диодах VD1…VD8, конденсаторах C10…C17 высокое напряжение через фильтр R16 и C8, С9 подается на анод фотоэлектронного умножителя V1 блока ФЭУ ГК А2.

Стабилизация высокого напряжения осуществляется за счет изменения частоты следования импульса на модуляторе процессора DD1 при сравнивании внутреннего опорного напряжения с напряжением делителя на резисторе R12 и R13*.

Устанавливаемое при настройке напряжение питания обеспечивает работу ФЭУ V1 канала НГК в области «плато» счетной характеристики.

С анода фотоэлектронного умножителя V1 блока ФЭУ НГК А8 отрицательные импульсы через конденсатор С1 подаются на вход инвертирующего усилителя DA2.1.

Положительные импульсы с выхода усилителя подаются на вход компаратора DA2.2, где сравниваются с напряжением отсечки, задаваемым делителем R10, R9* из напряжения +5В. При превышении амплитуды импульса напряжения отсечки срабатывает компаратор DA2.2. Усиленный по току на ключе VT1 импульс подается на счетный вход микросхемы процессора DD2 блока процессорного А4.

5 ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

5.1 При поставке аппаратуры предусмотрены комплекты специального инструмента и принадлежностей.

5.2 Аппаратура комплектуется радиусным ключом КР75-85 и, по требованию заказчика, манипулятором и комплектом имитаторов водонасыщенной пористости ИПП-76.

5.3 Радиусный ключ КР75-85 выполнен для цилиндрической поверхности диаметром 76 мм и предназначен для отворачивания резьбовой муфты с целью извлечения электронного блока из охранного кожуха.

5.4 Манипулятор используется при выполнении работ связанных с установкой, переустановкой источника нейтронов и предназначен для увеличения расстояния до источника с целью уменьшения дозы облучения.

5.5 Комплект ИПП-76 предназначен для калибровки аппаратуры. Комплект состоит из трех (или четырех) тонкостенных металлических стаканов, имитирующих фиксированные значения коэффициента водонасыщенной пористости.

6 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1 На приборной головке и в нижней части охранного кожуха ударным способом нанесено:

- условное обозначение аппаратуры – «РК7К»;

- заводской номер;

| год выпуска. Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

6.2 На охранном кожухе аппаратуры выполнена цилиндрическая накатка (узкая, шириной около 5 мм), указывающая место расположения середины детектора гамма-канала.

7 УПАКОВКА

7.1 При самостоятельной поставке аппаратура вместе с эксплуатационной документацией и комплектом ЗИП упаковывается в дощатый ящик, обитый стальной лентой и опломбированный ОТК предприятия изготовителя.

При отправке аппаратуры самовывозом упаковка согласовывается с представителем покупателя, сопровождающим груз.

7.2 Приборная головка аппаратуры защищена колпаком и вместо держателя источника установлена заглушка.

7.3 Эксплуатационная документация и резиновые кольца, входящие в комплект ЗИП, упакованы в пакеты из полиэтиленовой пленки, края пакетов заварены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вскрывать пакеты с резиновыми кольцами до момента их использования.

7.4 При получении с предприятия-изготовителя упакованной аппаратуры необходимо убедиться в целостности упаковки и наличии и целостности пломбы, затем снять пломбу и осторожно распаковать ящик.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

8 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

8.1 Перед началом эксплуатации аппаратуры необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, изучить его устройство, работу и правила использования по назначению.

ВНИМАНИЕ! В аппаратуре имеются отдельные функциональные устройства, цепи и элементы (блок ФЭУ ГК и блок ФЭУ НГК, детекторы нейтронов, умножители высокого напряжения др.) электрические напряжения в которых достигают 2000 В. Загрязнение и попадание влаги на поверхности высоковольтных и изолирующих элементов недопустимо. Вскрывать аппаратуру для замены, ремонта, проверки и настройки его функциональных устройств и блоков рекомендуется в специальных помещениях или в салоне каротажной лаборатории.

8.2. В целях поддержания аппаратуры в рабочем состоянии, предотвращении его выхода из строя необходимо выполнять следующие указания:

- не допускается использование уплотнительных резиновых колец с дефектами поверхности. Канавки под кольца должны быть очищены от грязи, на их краях не допускается наличие заусенец, шероховатостей и повреждения поверхности. Кольца должны быть смазаны смазкой ЦИАТИМ 221. Запасные резиновые кольца следует хранить в сухом темном прохладном месте. Срок хранения не более двух лет;

| детекторы NaJ(Nl) следует предохранять от механических воздействий и резкого изменения температуры окружающей среды (не более 2 °С в минуту). После нахождения на свету их необходимо выдержать в темном сухом месте 12 –15 часов; Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

- при разборке и осмотре блока ФЭУ ГК и  блока ФЭУ НГК с детекторами следует избегать их засветки и подавать напряжение питания блоков только после надежной защиты от света.

- при сборке охранного кожуха и блока датчиков необходимо протирать чистой хлопчатобумажной ветошью посадочную поверхность и резьбовое соединение внутри охранного кожуха, смазывать фторопластовые и резиновые уплотнительные кольца на блоке датчиков смазкой ЦИАТИМ 221;

- запрещается подвергать аппаратуру резким ударным воздействиям (бросать, сильно стучать по корпусу молотком и т. д.) при транспортировании, подготовке к работе и при работе в скважине;

- эксплуатация аппаратуры возможна только с закрученными до упора частями охранных кожухов.

- после завершения работ на скважине аппаратура должна быть очищена от остатков грязи и промывочной жидкости. Резьбу и посадочную поверхность на приборной головке следует тщательно протереть чистой ветошью и нанести на них смазку ЦИАТИМ 221. Не допускается искривление и нарушение поверхностей датчика температуры;

- при транспортировании:

- приборная головка должна быть защищена колпаком;

- вместо держателя источника должна быть установлена заглушка;

- аппаратура должна быть закреплена в специальном месте для транспортирования.

9 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Эксплуатация аппаратуры, ремонт, настройка и калибровка должны производиться в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации с соблюдением "Правил безопасности в нефтяной промышленности", утвержденных Госгортехнадзором России от 9 апреля 1999 г., и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Госэнергонадзором от 31.01.92 г.

9.2 Меры безопасности при эксплуатации и калибровке скважинных приборов должны соответствовать требованиям норм радиационной безопасности НРБ-99 и требованиям, изложенным в МИ178887.

9.3 Лица, постоянно работающие, или временно привлекаемые к работам с источниками ионизирующего излучения, должны иметь допуск к работе с источниками ионизирующих излучений (персонал категории "А") и должны руководствоваться действующими санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности ОСПОПБ-99.

9.4 Аппаратура транспортабельна в обычных условиях, не носит элементов пожаро - и взрывоопасности, не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.

9.5 Транспортирование источника нейтронов типа ИБН-8-5 для проведения работ должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных веществ» (ПБТРВ-73, Атомиздат, 1974) и «Инструкцией по безопасному транспортированию контейнеров с радиоизотопными источниками для полевых геофизических работ автомобилями без специального оборудования» (М. ВНИИЯГ, 1982).

| 9.6 При калибровке в процессе технического обслуживания и при выпуске из производства гамма-канала используется источник гамма излучения 226Ra, создающий на расстоянии 1 м МЭД не более 610-11 А/кг, и К3А с радионуклидом 60Со, создающий на расстоянии 1 м МЭД не более 10,610-14 А/кг. Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

9.7 При выпуске из производства, при обслуживании и при работе на скважине в аппаратуре при определении водонасыщенной пористости используется источник быстрых нейтронов плутоний – бериллиевый типа ИБН–8–5 ТУ95.504 с потоком нейтронов от 5106 с-1 до 1107 с-1 и средней энергией 800 ФДж (5 МэВ).

9.8 При всех работах с аппаратурой, связанных с применением источников ионизирующих излучений (ИИИ), необходимо пользоваться соответствующими средствами радиационной защиты, уменьшающими дозы облучения обслуживающего персонала (манипуляторы, захваты 2Р3С, защитные устройства, контейнеры и др.). Указанные работы, к выполнению которых недопустимо привлечение лиц из числа персонала, должны быть организованы таким образом, чтобы время, затрачиваемое на их проведение, было минимально возможным.

Все работы, связанные с ИИИ, должны сопровождаться радиационным контролем. Обслуживающий персонал должен быть обеспечен соответствующими средствами дозиметрического контроля.

9.9 Не реже одного раза в три месяца необходимо производить проверку герметичности используемых ИИИ. Проверка должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.2.034.

9.10 Дозы облучения, получаемые обслуживающим персоналом при применении источника К3А, существенно ниже допустимого и в расчет не принимаются.

9.11 Организация (предприятие), эксплуатирующая аппаратуру радиоактивного каротажа, должна в соответствии с ОСП 72/87 составить инструкцию по радиационной безопасности и инструкцию по ликвидации возможных радиационных аварий при работах с аппаратурой с учетом специфики местных условий.

9.12 Расчет эквивалентных доз облучения в зивертах, получаемых персоналом при использовании источника гамма-излучения 226Rа при калибровке гамма-канала на поверочной установке типа УПГК, осуществляется по формуле:

Д=А×Г×Т×КК×R,

где 	А – активность источника, Бк;

Г – гамма постоянная нуклида, Грм2с-1Бк-1

(для 226Rа Г=5510-18 Грм2с-1Бк-1);

Т – продолжительность работы с источником, с;

Кк – коэффициент качества (для гамма-излучения Кк=1);

R – расстояние от источника до рабочего места, м;

К – кратность ослабления гамма-излучения средствами защиты.

Расчетное значение эквивалентной дозы облучения, получаемой оператором при проведении разовой калибровки аппаратуры, составляет 2,9410-6 Зв.

Предельно допустимая годовая доза (ППД) облучения равна 0,05 Зв (5 бэр).

9.13 Расчет эквивалентных доз облучения в зивертах, получаемых персоналом при использовании источник быстрых нейтронов плутоний – бериллиевый типа ИБН–8–5 ТУ95.504 осуществляется по формуле:

Д=γ×t×Hм,

| где γ- плотность потока нейтронов на рабочем месте, с-1см-2; Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

t	- продолжительность облучения, с;

Нм- удельное значение эквивалентной дозы нейтронного облучения (для нейтронов с энергией 800 ФДж Нм=4,310-10 Джсм2кг-1).

9.14 Расчет плотности потока нейтронов (γ, с-1см-2) на рабочем месте при отсутствии и наличии защиты производится по формулам соответственно:

γ=N4πR2,

γ=N4πR2×B×е−w×x,

где N- поток нейтронов создаваемый источником, с-1;

R- расстояние от источника нейтронов на рабочем месте, см;

В- коэффициент накопления (для парафина В= 5);

е- основание натурального логарифма (е=2,7);

w- макроскопическое сечение выведения (для парафина w= 0,161 см—1);

х- толщина защиты, см.

9.15 В таблице 9.1 приводятся обоснования, исходные данные и расчет значений доз облучения, получаемых обслуживающим персоналом при выполнении определенных операций.

9.16 Расчетное значение эквивалентной дозы облучения, получаемой обслуживающим персоналом при проведении разовой калибровке в процессе выпуска из производства и после ремонта одной аппаратуры, составляет 3,5210-5 Зв.

Предельно допустимая доза (ПДД) облучения равна 0,05 Зв (5 бэр).

9.17 Расчетное значение эквивалентной дозы облучения, получаемой обслуживающим персоналом при одном выезде на скважину и проведении каротажа, составляет 4,5110-5 Зв.

Предельно допустимая доза (ПДД) облучения равна 0,05 Зв (5 бэр).

9.18 Исходя из спецификации работ на различных предприятиях, нужно произвести расчет годовой дозы облучения обслуживающего персонала при работе с аппаратурой, исходя из данных приведенных в пунктах 9.16 и 9.17.

9.19 Все вышеперечисленные расчеты сделаны при минимальной защите, т. е. для максимальных доз облучения. При соблюдении всех норм защиты и сокращении продолжительности работ реальная доза облучения при работе с аппаратурой может быть и меньше.

Таблица 9.1

| Наименование операции | Вид защиты (защитное оборудование), толщина, см | Расстояние до источника, см | Время на операцию, с | Доза облучения, Зв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Получение нейтронного источника ИБН-8-5 из хранилища РВ и загрузка его в переносной контейнер и обратная операция | Манипулятор, 100 | 150 | 30 | 0,9110-6 |
| 2 Перенос контейнера с источником ИБН-8-5 от хранилища к месту проведения калибровки и обратно Подп. и дата. Инв. № дубл.. Взам. Инв. №. Подп. и дата. Инв. № подл.. | Контейнер КНК, 11 Парафин, 15 Штанга переносного контейнера, 100 | 100 | 120 | 3,6610-6 |
| 3 Установка источника ИБН-8-5 в аппаратуру и обратная операция | Манипулятор, 100 | 150 | 30 | 0,9110-6 |
| 4 Установка аппаратуры в стандартный образец | Тельфер | 250 | 30 | 1,9710-6 |
| 5 Перемещение аппаратуры из одного стандартного образца в другой | Тельфер | 250 | 180 | 0,8710-6 |
| 6 Транспортировка источника на скважину и обратно | Контейнер КН-9М; Парфин,15 | 350 | 80 | 7,510-6 |
| 7 Спуск аппаратуры с источником в скважину | Железо, 1 | 50 | 1,5 | 98,410-6 |
| 8 Извлечение аппаратуры с источником из скважины | Железо, 1 | 50 | 1,5104 | 49,210-6 |

9.20 Аварийные ситуации

9.20.1 Аппаратура с источником оставлена в скважине. При установлении факта невозможности извлечения аппаратуры необходимо составить соответствующий акт с участием представителей местного органа санитарного надзора, милиции и администрации, прибор сбить на забой и зацементировать.

9.20.2 Разгерметизировался источник нейтронов.

Принять срочные меры по предотвращению распространения радиоактивного загрязнения и провести, при необходимости, дезактивацию. Составить акт с участием представителей местного органа санитарного надзора, милиции и администрации. Источник передать для захоронения в установленном порядке.

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

10 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

10.1 Перед подготовкой к работе аппаратуры необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

10.2 Подготовка аппаратуры к работе при получении потребителем от предприятия- изготовителя

10.2.1 Извлечь аппаратуру из транспортной упаковки и проверить комплектность согласно паспорта и ведомости ЗИП. Шифр аппаратуры, его порядковый номер и год выпуска выбиты на приборной головке (под защитным колпаком) и в нижней части охранного кожуха.

10.2.2 Снять колпак с приборной головки.

10.2.3 Удалить консервационную смазку с аппаратуры и инструмента.

10.2.4 Внешним осмотром убедиться в отсутствии повреждений на охранном кожухе, блоке датчиков (не допускается искривление и нарушение поверхностей датчика температуры).

10.2.5 Подключить аппаратуру через эквивалент кабеля, приведенный на рисунке 10.1, к наземной регистрирующей аппаратуре, установить ток 180 мА и проверить наличие информации по всем каналам.

10.2.6 Произвести опробование, согласно пункта «Опробование», указанного в методике калибровки на каждый измерительный канал аппаратуры и методике работы с индикаторными каналами (см. приложение, альбом № 2).

| 10.3 Подготовка аппаратуры к работе на скважине Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

10.3.1 Вынуть аппаратуру из специального места для транспортирования, снять заглушку.

10.3.2 Вставить контактный штырь в гнездо приборной головки.

10.3.3 Протереть чистой хлопчатобумажной ветошью посадочную поверхность и резьбовое соединение внутри кабельного наконечника и на приборной головке, смазать резиновые уплотнительные кольца и посадочные поверхности смазкой ЦИАТИМ 221 и присоединить кабельный наконечник с кабелем к аппаратуре.

10.3.4 Соблюдая указания и рекомендации раздела 9, извлечь с помощью манипулятора из контейнера держатель источника с источником и установить в нижнюю часть аппаратуры.

10.3.5 Установить ток питания скважинной аппаратуры на наземной регистрирующей аппаратуре и проверить наличие информации по всем каналам.

10.3.6 Проверить правильность выбранной аппаратуры, калибровочных коэффициентов и реальность физических величин по каждому каналу в программе записи каротажа.

10.3.7 Выключить ток питания аппаратуры. Подготовка завершена.

##### ЭКВИВАЛЕНТ КАБЕЛЯ

R1	           R2	            R3	              R4	              R5

ЖК

24               24                24                24               24

С1

0.25мк

С2

0.25мк

С3

0.25мк

С4

0.25мк

ОК

Рисунок 10.1

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

11 ПОРЯДОК РАБОТЫ

11.1 Рекомендуемая скорость спуска аппаратуры до интервала исследования и при подъеме не более 5000 м/ч.

11.2 Время установления рабочего режима перед исследованием 5 минут.

11.3 Рекомендуемый шаг квантования - 1 см. При увеличении шага квантования   (20 см) программа должна усреднять полученные данные между шагом квантования (нарушение данного условия может привести к потере информации – особенно по каналу локатора муфт).

11.4 Скорость каротажа определяется в зависимости от решаемой задачи, геолого-технологических условий в скважине и техническими характеристиками аппаратуры.

Рекомендуемая скорость регистрации по каналам, исходя из технических характеристик аппаратуры, приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| Каналы | Скорость регистрации, м/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | При общем исследовании | При детальном исследовании |
| Локатор муфт | Не более 1500 | Не менее 200 |
| Гамма-канал | Не более 1500 | Не более 400 |
| Канал измерения температуры | Не более 1500 | Не более 400 |
| Канал измерения давления | Не имеет ограничений |  |
| Канал измерения водонасыщенной пористости | Не более 800 | Не более 400 |

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

11.5 Запись кривых каротажа, просмотр и редактирование, вывод на печать и запись в LAS формате определяются «Руководством пользователя» на конкретную регистрирующую станцию.

Все это необходимо изучить и отработать до работы на скважине для полного и правильного использования аппаратуры.

12 ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И

НАСТРОЙКА

Настоящий раздел устанавливает порядок проведения регулировки и настройки аппаратуры, контроля работоспособности его узлов и блоков в процессе производства и ремонта с целью получения параметров в пределах, обеспечивающих выполнение требований технических условий.

12.1 Для настройки и калибровки аппаратуры применяются следующие контрольно-измерительные приборы:

- осциллограф универсальный, полоса пропускания 0 до 50 МГц, погрешность измерений амплитуд и временных интервалов – не более  10 %;

- вольтметр универсальный цифровой, диапазон измерения электрического напряжения постоянного тока от 0,1 до 100 В, приведенная погрешность измерения

 0,15 %;

- вольтметр, конечное значение диапазона измерения 3 кВ, погрешность  0,5 %;

- прибор комбинированный, пределы измерения постоянного тока 0,5 А, постоянного напряжения 100 В, класс точности 2,5;

- программно-управляемый блок питания ПУБП, диапазон регулирования тока от 0 до 400 мА;

- источник гамма-излучения кобальт – 60 типа К3А.

12.2 Настройка аппаратуры

| Перед настройкой аппаратуры необходимо внимательно ознакомиться с описанием работы аппаратуры. Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

Питание аппаратуры должно осуществляться от программно-управляемого блока питания ПУБП или любого источника постоянного тока через эквивалент кабеля (см. рисунок 10.1).

Снимите крышку с блока процессорного А4.

Внимательно проверьте визуально отсутствие:

- не пропаянных концов радиодеталей или проводов жгута;

- замыкание дорожек на плате в местах пайки;

- замыкание радиодеталей, расположенных на платах, между собой и на корпус металлического шасси.

ВНИМАНИЕ! Все замены радиодеталей и пайку проводов жгута производить только при выключенном питании аппаратуры.

12.2.1 Настройка блока процессорного А4 (приложения Б, В):

- отпаять провода 10 (питание платы ГК А3, платы ННК А7 и платы НГК А9);

- установить ток 100 мА на блоке питания;

- включить питание аппаратуры;

- проконтролировать напряжение 20  0,2В на эмиттере транзистора VT2;

- проконтролировать напряжение +5В на микросхемах DA3 и DA4 и опорное напряжение +2,5В на выводе 13 микросхемы DA5;

- записать программу работы процессоров DD1 и DD2 во внутреннюю память:

- выключить питание аппаратуры;

- подключить устройство для программирования «СКАТ-Про» к последовательному порту компьютера и  выводу 10 блока процессорного А4;

- включить питание аппаратуры;

- запустить на компьютере программу «СКАТ-Программатор»;

- записать поочередно микропрограмму работы каждого процессора и проверить их выполнение;

- выключить питание аппаратуры;

- отключить программатор «СКАТ-Про» от аппаратуры;

- включить питание аппаратуры;

- работоспособность процессора DD1,  DD2 и  DА5 определяется проверкой передачи данных на регистратор;

- проверить работоспособность канала температуры (08), прикоснувшись рукой к датчику температуры В2 в блоке датчиков А1;

- настройка канала манометра:

-  резистором R18* установить значение кода 4000 по каналу термокомпенсации давления (00) (данная операция выполняется только при выпуске из производства или при замене датчика манометра при ремонте);

- установить резистором R22* значение кода 500 по каналу давления (09);

- настройка канала локатора муфт:

- проверить наличие смещения от 0 – должно быть около 1000 единиц кода;

- провести любым металлическим предметом около катушки локатора муфт L1 и проконтролировать на регистраторе наличие изменений по каналу локатора муфт;

- окончательная настройка может быть произведена на стенде проверки локатора муфт путем изменения усиления резистором R4*;

| 11) припаять провод 10 жгута к плате (подключить отключенное напряжение питания платы гамма-канала). Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

12.2.3 Настройка платы ГК А3 (приложение Г):

ВНИМАНИЕ! В плате присутствует высокое напряжение до 2000В. Не следует включать плату без блока ФЭУ. Блок ФЭУ ГК А2 желательно обернуть светонепроницаемым материалом или пленкой для получения правильного счета гамма-канала.

- установить переменный резистор 47 кОм вместо резистора R13*;

- подсоединить высоковольтный вольтметр к выходу умножителя (контакт 1) и корпусу аппаратуры;

- установить ток питания аппаратуры 120 мА;

- включить питание аппаратуры;

- установить переменным резистором 47 кОм напряжение 1500В;

- проверить форму и устойчивость сигнала на стоке транзистора VT1 (при изменении высокого напряжения происходит изменение частоты);

- установить на центр детектора NaJ(Tl) источник К3А с радионуклидом 60Со;

- проконтролировать наличие импульсов на выходе усилителя DA2.1 на резисторе R7 (основной шум не более 60 мВ);

- проконтролировать напряжение 100 мВ порога срабатывания компаратора DA2.2 и при необходимости изменить резистором R9* до значения 100 ± 2 мВ;

- проконтролировать наличие импульсов на выходе компаратора DA2.2;

- проконтролировать наличие импульсов после ключа VT2 (импульсы отрицательной полярности относительно уровня +5В);

- изменяя переменным резистором 47 кОм высокое напряжение в диапазоне от 1300 до 1800 В с шагом 20 В, снять характеристику ФЭУ;

- построить график и определить линейный участок характеристики, называемый «плато», протяженностью не менее 100 В, в пределах которого изменение показаний не превышает 5% (при отсутствии «плато» заменить ФЭУ);

- выставить переменным резистором напряжение, соответствующее середине «плато», подобрать и установить в плату постоянные резисторы вместо переменного так, чтобы напряжение отличалось не более чем на  10 В;

- припаять провод 10 жгута к плате (подключить отключенное напряжение питания платы НГК).

12.2.4 Настройка платы НГК А9 (приложение Г):

ВНИМАНИЕ! В плате присутствует высокое напряжение до 2000В. Не следует включать плату без блока ФЭУ. Блок ФЭУ НГК А8 желательно обернуть светонепроницаемым материалом или пленкой для получения правильного счета канала НГК.

1) установить переменный резистор 47 кОм вместо резистора R13*;

- подсоединить высоковольтный вольтметр к выходу умножителя (контакт 1) и корпусу аппаратуры;

- установить ток питания аппаратуры 150 мА;

| включить питание аппаратуры; Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

- установить переменным резистором 47 кОм напряжение 1500В;

- проверить форму и устойчивость сигнала на стоке транзистора VT1 (при изменении высокого напряжения происходит изменение частоты);

- установить на центр детектора NaJ(Tl) источник К3А с радионуклидом 60Со;

- проконтролировать наличие импульсов на выходе усилителя DA2.1 на резисторе R7 (основной шум не более 60 мВ);

- проконтролировать напряжение 100 мВ порога срабатывания компаратора DA2.2 и при необходимости изменить резистором R9* до значения 100±2 мВ;

- проконтролировать наличие импульсов на выходе компаратора DA2.2;

- проконтролировать наличие импульсов после ключа VT2 (импульсы отрицательной полярности относительно уровня +5В);

- изменяя переменным резистором 47 кОм высокое напряжение в диапазоне от 1300 до 1800 В с шагом 20 В, снять характеристику ФЭУ;

- построить график и определить линейный участок характеристики, называемый «плато», протяженностью не менее 100 В, в пределах которого изменение показаний не превышает 5% (при отсутствии «плато» заменить ФЭУ);

- выставить переменным резистором напряжение, соответствующее середине «плато», подобрать и установить в плату постоянные резисторы вместо переменного так, чтобы напряжение отличалось не более чем на  10 В;

- припаять провод 10 жгута к плате (подключить отключенное напряжение питания платы ННК).

12.2.5 Настройка платы ННК А7 (приложение Д, Е):

ВНИМАНИЕ! В плате присутствует высокое напряжение до 2000В.

- установить переменный резистор 47 кОм вместо резистора R24*;

- подсоединить высоковольтный вольтметр к выходу умножителя  (контакт 1) и корпусу аппаратуры;

- установить ток питания аппаратуры 180 мА;

- включить питание аппаратуры;

- установить переменным резистором 47 кОм напряжение 1800В;

- установить в плату постоянный резистор вместо переменного так, чтобы напряжение отличалось не более чем на  10 В.;

- проверить форму и устойчивость сигнала на стоке транзистора VT3 (при изменении высокого напряжения происходит изменение частоты);

- проконтролировать наличие импульсов на выходе усилителя DA2.1 на резисторе R11 и на выходе усилителя DA3.1 на резисторе R12 (основной шум не более 60 мВ);

- проконтролировать напряжение 100 мВ порога срабатывания компараторов DA2.2 и DA3.2 при необходимости изменить резистором R16* и R17*до значения 100±2 мВ;

- проконтролировать наличие импульсов на выходе компараторов DA2.2 и DA3.2;

- проконтролировать наличие импульсов после ключа VT1 и VT2 (импульсы отрицательной полярности относительно уровня +5В);

| установить крышку на шасси; Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

- Настройка аппаратуры завершена.

13 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

13.1 Перечень основных технических проверок аппаратуры приведен в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| Что проверяется; каким инструментом, прибором, оборудованием; методика проверки | Технические требования | Периодичность проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 Крепление всех узлов на шасси и блоке датчиков, состояние монтажа, изоляции проводов, поверхностей изолирующих деталей. Ключи, отвертки и пинцет. Визуально | Должны быть жестко закреплены. Не допускается нарушение монтажа, повреждение изоляции проводов и загрязнения поверхности | При каждой разборке |
| 2 Резьбовые соединения. Ключи. Визуально | Должны быть смазаны и затянуты. Износ гребешков резьбы не более 1/3. | То же |
| 3 Состояние резиновых уплотни-тельных колец и защитных фторопластовых прокладок. Ключи. Визуально Подп. и дата. Инв. № дубл.. Взам. Инв. №. Подп. и дата. Инв. № подл.. | Не должно быть повреждений, изменений формы и размеров. Должны быть смазаны. | - “ - |
| 4 Блок ФЭУ ГК и блок ФЭУ НГК. Ключи, отвертки. | Отсутствие механических повреждений. Замутнение детектора NaJ(Nl). Оптический контакт смазан кремнийорганической жидкостью или установлена прокладка. | - “ - |
| 5 Работоспособность. Блок питания и регистрации. Визуально. | Наличие информации по всем каналам. Реальность физических величин по каждому каналу. | - “ - |
| 6 Электрические параметры аппаратуры, его функциональных устройств и блоков. | Согласно инструкции по регулированию и настройке (раздел 12). | После профилак-тического и теку-щего ремонта, но не реже одного раза в 3 месяца. |
| 7 Калибровка измерительных кана- лов. Работоспособность индикаторных каналов. | Согласно методик калибровки и методик работы с индикаторными каналами | После профилак-тического и теку-щего ремонта, но не реже одного раза в 3 месяца. |

14 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

14.1 Организация ремонта

14.1.1 Текущий (малый) ремонт выполняется с целью устранения возможных в процессе эксплуатации неисправностей, а также при проведении контрольно-профилактических и регулировочных работ для достижения или восстановления требуемых технических параметров и характеристик аппаратуры.

14.1.2 Ремонт выполняется силами обслуживающего персонала или ремонтными службами.

14.1.3 При ремонтных и регулировочных работах следует руководствоваться описанием работы аппаратуры, инструкцией по регулированию и настройке (раздел 12). При этом следует строго соблюдать и выполнять правила техники безопасности (раздел 9).

14.2 Порядок разборки и сборки

14.2.1 Разборку и сборку аппаратуры в процессе выполнения профилактических, ремонтных и других работ, связанных с необходимостью восстановления и проверки работоспособности функциональных устройств, блоков и элементов конструкции, следует производить в специальном помещении с использованием соответствующих иструментов, приспособлений и принадлежностей при строгом соблюдении требований безопасности (раздел 9).

14.2.2 Снять колпак с приборной головки.

| 14.2.3 Отвернуть разрезную гайку между блоком датчиков и охранным кожухом (придерживая или установив в специальный зажим охранный кожух) радиусным ключом и снять охранный кожух. Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

14.2.4 Проверить  внешним осмотром:

- прочность крепления функциональных устройств блока шасси, плат, элементов схемы и конструкции;

- состояние поверхностей плат, изоляции жгута и проводов;

- сняв крышку с блока ФЭУ ГК и блока ФЭУ НГК убедиться в целостности ФЭУ и детектора NaJ(Тl), проверить оптический контакт (должен быть смазан кремнийорганической жидкостью или установлена прокладка) и правильность установки пружины, крышку установить на место;

- проверить фторопластовые и резиновые уплотнительные кольца (не допускается использование уплотнительных резиновых колец с дефектами поверхности) и состояние посадочных поверхностей на блоке датчиков (не допускается наличие заусенец, шероховатостей и повреждения поверхности).

14.2.5 Перед сборкой протереть чистой хлопчатобумажной ветошью посадочную поверхность и резьбовое соединение внутри охранного кожуха, смазать фторопластовые и резиновые уплотнительные кольца на блоке датчиков (при необходимости) смазкой ЦИАТИМ 221.

14.2.6 Установить обратно охранный кожух, закрутив разрезную гайку между блоком датчиков и охранным кожухом (придерживая или установив в специальный зажим охранный кожух) радиусным ключом.

14.3 Возможные неисправности и способы их устранения

14.3.1 Перечень основных возможных неисправностей аппаратуры и способы их устранения приведены в таблице 14.1.

14.3.2 Контрольно-измерительная аппаратура, оборудование, приспособления, необходимые для отыскания неисправности, приведены в пункте 12.1. настоящего руководства.

Таблица 14.1

| Наименование неисп-равности. Внешние проявления. | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| - Отсутствует ток пи- тания. | Нарушен электрический контакт в головке приборной. | Проверить качество контакта штырей в разъеме головки. |
| - Отсутствие инфор- мации по всем каналам. | Нет или меньше 3 В напряжение 20В в стабилизаторе платы А4. Нет напряжений со стабилизаторов + 5 В. Обрыв или неисправность кварца процессоров на плате А4. Неисправность микросхемы АЦП на плате А4. | Определить неисп-равный элемент и заменить его. |
| - Отсутствие инфор- мации по каналу лока- Подп. и дата. Инв. № дубл.. Взам. Инв. №. Подп. и дата. Инв. № подл.. тора муфт. | Неисправность входного формирова- теля DA1 на плате А4. | То же. |
| - Отсутствие инфор- мации по каналу измерения температуры | Обрыв или неисправность датчика температуры. Неисправность АЦП DA5 на плате А4 | Определить неисп-равный элемент и заменить его. |
| - Отсутствие инфор- мации по каналу измерения давления | Обрыв или неисправность датчика манометра. Отсутствие напряжения питания 5 В на датчике. | То же. |
| 6 Малый счет по каналу ГК и НГК | Нарушен оптический контакт в блоках ФЭУ ГК и НГК, механические повреждения или замутнение детектора NaJ(Nl). | Проверить визуаль-но и заменить неис-правный элемент. |
| 7 Отсутствие инфор- мации по каналу ГК и НГК | Отсутствует высокое напряжение. Неисправен ФЭУ или замыкание в делителе блока ФЭУ А2 или А8. Неисправны входные формирователи ГК А3 и НГК А9. | Определить неис- правный элемент и заменить его. |
| 8 Отсутствие инфор- мации по каналу ННК | Отсутствует высокое напряжение. Неисправны детекторы В4 и В5 или замыкание на плате фильтров А6. Неисправны входные формирователи платы ННК А7. | То же. |

14.4 Замена составных частей аппаратуры

14.4.1 Составные части, необходимые для ремонта аппаратуры, предприятие-изготовитель поставляет по отдельному заказу. При заказе составных частей аппаратуры необходимо указывать их наименование и обозначение по конструкторскому документу в соответствии с приложением Ж.

14.4.2 При замене и отсоединении блока датчиков необходимо следить за исправностью и целостностью всех соединительных проводов от датчиков. После замены обязательно проверить надежное крепление всех деталей блока датчиков.

14.4.3 При замене плат следите за правильностью распайки жгута и только тщательно убедившись в правильности, включайте питание аппаратуры.

ВНИМАНИЕ! Неправильная распайка жгута при замене плат может привести к выходу из строя всего аппаратуры.

14.4.4 При замене резиновых уплотнительных колец следует предварительно очистить канавки от грязи, тщательно протереть их чистой хлопчатобумажной ветошью и убедиться в отсутствии на поверхностях канавок заусенец, острых кромок и повреждений.

Проверить состояние устанавливаемых колец – они должны иметь правильную геометрическую форму и соответствующие размеры, на них не допускается наличия повреждений, деформации и облоя.

Уложить кольца в канавки и нанести смазку ЦИАТИМ 221.

| Перед резиновыми уплотнительными кольцами, со стороны герметизируемого объема, установить защитные фторопластовые прокладки. Они должны быть очищены от грязи, не иметь заусенец и повреждений поверхности. Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

14.5 Ремонт составных частей аппаратуры

14.5.1 При замене ФЭУ в блоке ФЭУ ГК А2 или блоке ФЭУ НГК А8 необходимо тщательно промыть после пайки делитель ФЭУ.

После установки нового ФЭУ и детектора NaJ(Тl) следует обеспечить качественный оптический контакт выходного окна детектора с катодом ФЭУ путем нанесения на соприкасающиеся поверхности тонкого слоя кремнийорганической жидкости или установкой оптической прокладки, прижим ФЭУ к детектору NaJ(Тl) и тщательную укладку и фиксацию проводов.

14.5.2 При замене датчиков и разъема Х1 в блоке датчиков А1 следите за исправностью и целостностью всех соединительных проводов.

14.5.3 При ремонте и проверке функциональных устройств электронной части аппаратуры, отыскание неисправностей узла и отдельных элементов следует проводить путем визуального осмотра и проверки электрических режимов и осциллограмм в характерных точках ремонтируемого устройства.

При замене неисправного элемента необходимо руководствоваться электрической принципиальной схемой (приложение Б).

При пайке микросхем и транзисторов принимать меры для отвода тепла от них.

После пайки замененного элемента необходимо тщательно проверять его монтаж (исправность и замыкание дорожек на плате).

Остатки канифоли или канифольного флюса промывать техническим ректификованным спиртом и просушивать.

14.6 Настройка и калибровка аппаратуры после ремонта

14.6.1 Настройка, установка требуемых режимов и проверка работоспособности должны осуществляться согласно раздела 12.

14.6.2 Проверку работоспособности аппаратуры после его ремонта и настройки произвести согласно п. 10.2.5. и 10.2.6.

14.6.3 Калибровку измерительных каналов провести согласно методики калибровки на каждый канал (приложение, альбом 2).

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

15 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

15.1 Аппаратура должна регулярно проходить техническое обслуживание с целью поддержания его в рабочем состоянии, обеспечения его эксплуатационных и метрологических характеристик, методических возможностей и предотвращения возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации.

15.2 При проведении технического обслуживания необходимо строго придерживаться рекомендаций, требований и указаний разделов 8 и 9.

15.3 Контрольно-измерительные приборы и оборудование для технического обслуживания – в соответсвии с п. 12.1.

15.4 Техническое обслуживание должно проводиться не реже одного раза в три месяца.

В процессе технического обслуживания следует осуществить проверку технического состояния аппаратуры и его электрических характеристик и устранение выявленных недостатков.

Этой проверке подлежат:

- места герметизации аппаратуры – состояние уплотняемых поверхностей, резьбовых соединений, резиновых уплотнительных колец, защитных фторопластовых прокладок, наличие смазки, отсутствии дефектов и т. д.;

- крепление функциональных блоков, узлов и элементов конструкции;

- состояние монтажа, проводных соединений, изолирующих поверхностей и деталей;

- блок ФЭУ – состояние, крепление и оптический контакт ФЭУ и детектора NaJ(Тl), состояние делителя ФЭУ, монтажных проводов и изоляции;

| электрические характеристики функциональных узлов и аппаратуры в целом (режимы питания, параметры сигналов в характерных точках и т. п.). Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

15.5 Консервация и расконсервация

15.5.1 Аппаратура поставляется потребителю законсервированным по ГОСТ 9.014, группа 1-2.

15.5.2 Для расконсервации требуется вскрыть упаковочный ящик, разгерметизировать полиэтиленовые мешки и проверить комплектность в соответствии с приложенной документацией.

Промыть модуль горячей водой (60 – 80 С) и протереть его досуха хлопчатобумажной ветошью.

15.5.3 При необходимости повторной консервации в условиях эксплуатации выполнить следующие операции с модулем:

- обмыть под сильной струёй воды;

- обезжирить раствором кальцинированной соды температурой 60 – 80 С и протереть его досуха хлопчатобумажной ветошью;

- нанести густо смазку ЦИАТИМ 221 на уплотнительные резиновые кольца на приборной головке;

- покрыть слоем не менее 1 мм консервационного масла К-17 ГОСТ 10877 (или аналогичного), обернуть парафинированной бумагой и уложить в ящик.

15.5.4 Срок противокоррозионной защиты аппаратуры без переконсервации – 3 года, запасных частей и инструмента – 5 лет.

16 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

16.1 Длительное хранение аппаратуры, законсервированного по п. 15.5.3. должно осуществляться в сухих отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 С и относительной влажноссти до 80 % при температуре 25 С.

16.2 Хранение без упаковки должно осуществляться при температуре окружающего воздуха от 5 до 35 С и относительной влажноссти до 80 % при температуре 25 С.

16.3 В местах хранения воздух не должен содержать токопроводящей пыли и вредных примесей, вызывающих коррозию.

17 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

| Подп. и дата |  |
| --- | --- |
| Инв. № дубл. |  |
| Взам. Инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. № подл. |  |

17.1 Аппаратура в упаковке может транспортироваться любым видом транспорта без дополнительной тары при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

17.2 При транспортировании воздушным транспортом аппаратура должна быть размещена в герметизированном отсеке.

17.3 При транспортировании должны быть приняты меры, исключающие воздействие механических ударов и резкой смены температуры окружающей среды на детектор NaJ(Тl) (допустимая скорость изменения температуры – не более 2 С в минуту).

17.4 При транспортировании в процессе эксплуатации аппаратура должна быть надежно закреплена в специально отведенном месте и предохранена от смещения при сотрясении.