Памятка по программированию контроллеров

аппаратуры КСА-Т12 38.000

Программирование микроконтроллеров PIC18F252  внутрисхемно.

для программирования стартового загрузчика  прибора КСА-Т12 в микроконтроллеры   PIC18F252 следует выполнить следующие действия:

- Разорвать цепи, ведущие к ножкам 1,2,27,28 микроконтроллера который был заменен (удобно использовать плотную бумагу  или фторопластовую ленту, подсовывая её под выводы см. рис 1)

Рис 1.

- Припаять к выводам контроллера цепи программирования (как показано на рис 2)

| № Вывода микросхемы | Сигнал программирования |
| --- | --- |
| 1 | Vpp |
| 28 | PGD |
| 27 | PGC |
| 20 | Vcc (+5) |
| 19 | GND(земля) |

Рис 2.

- Загрузить в программу программатора файл прошивки bios.hex, и запрограммировать флешь память микроконтроллера. . ( Google->Прошивки)

- После успешной записи флешь отпаять повода программирования.

- Восстановить целостность соединений выводов номер 1,27,28.

- Замкнуть вывод  номер 2 на землю(GND) перемычкой (см рис) .

Рис 3.

- Разорвать цепи, ведущие к ножкам 2  двух других контроллеров (см. рис 4), и соединить их перемычками на линию земли.

рис 4

- Выполнить  “Рекомендации по прошивки  для загрузки в прибор КСА-Т12 индивидуальных калибровочных коэффициентов и микропрограмм контроллеров.”

- Отсоединить перемычки от линии земли, и запаять выводы 2(DD1 – DD3)  к выводу 1.

Примечание:

1). Микроконтроллеры PIC18F252 модулей МРВ и МРН программируются без загрузки bios, непосредственно прошивками  MRV.hex и MR_MRN.HEX. следует выполнить только 1,2,5,9.

2). Микроконтроллеры PIC12F675 программируются аналогичным способом через выводы:

| № Вывода микросхемы | Сигнал программирования |
| --- | --- |
| 1 | Vcc (+5) |
| 7 | PGD |
| 6 | PGC |
| 4 | Vpp |
| 8 | GND(земля) |

Названия  микропрограмм : gamma.hex – для канала ГК, vlaga.hex – для канала влагомера, rezist.hex – для канала резистивиметра. прим. ( Google->Прошивки)

Рекомендации по прошивки  для загрузки в прибор КСА-Т12 индивидуальных калибровочных коэффициентов и микропрограмм контроллеров.

для загрузки в прибор КСА-Т12 индивидуальных калибровочных коэффициентов и микропрограмм контроллеров необходимо иметь - кабель данных, программу “Загрузчик для КСАТ”  и файл с индивидуальными калибровочными коэффициентами для этого прибора. Кабель данных поставляется в комплекте ЗИП по требованию заказчика, программа “Загрузчик для КСАТ” устанавливается автоматически в процессе инсталляции программы метрологии “Калибровка”, файл с индивидуальными калибровочными коэффициентами для каждого прибора тоже поставляется по требованию заказчика.

для загрузки в прибор индивидуальных коэффициентов и микропрограмм контроллеров необходимо сделать следующее:

- подключить кабель данных к COM-порту компьютера с установленной программой “Загрузчик для КСАТ” ;

- подключить кабель данных к нижнему стыковочному устройству прибора, питание прибора при этом должно быть отключено;

- включить питание прибора;

- запустить на компьютере программу “Загрузчик для КСАТ”                                                                                                      ( \Program Files\Geotron\Metrolog\zagr3.exe)

прим. (Доступна в разделе Google->Программы-> Заливка коэффициентов)

- в меню программы Порт выбрать номер COM-порта, к которому подключен кабель данных;

- для загрузки в прибор микропрограмм контроллеров, в меню программы нажать кнопку Загрузка прошивок, после чего произойдет поочередная загрузка микропрограмм контроллеров, проверка загрузки и запуск прибора в рабочий режим;

- для загрузки в прибор индивидуальных коэффициентов, в меню программы нажать кнопку Запись коэффициентов, в возникшем окне указать путь и имя файла с индивидуальными коэффициентами (этот файл имеет расширение . koeff), после чего произойдет загрузка коэффициентов. После загрузки коэффициентов обязательно выполнить Загрузка прошивок, т.к. только после неё происходит запуск прибора в рабочий режим;

- отключить питание прибора;

- отсоединить кабель данных от прибора и компьютера.

После загрузки индивидуальных коэффициентов и микропрограмм контроллеров не забыть (при выключенном питании) соединить вывод 2 с выводом 1 микросхем DD1 – DD3, т.к. только после этого при включении питания прибор будет работать в нормальном режиме.

Внимание! Резать дорожки в приборе имеет смысл, только убедившись, что проблемы с загрузкой не вызваны неисправностью самого прибора или кабеля данных.